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	编号
	S2610012
	项目名称
	河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司矿区污水厂水质在线监测设备运营维护
	数量
	见附件

	采购（项目）情况介绍
	(明细详见附件)矿区污水厂水质在线监测设备运营维护

	技术条款、技术协议
	(详见附件1)

	合同主要条款
	(详见附件2)

	采购模式
	询比价采购 (      竞价采购 (       谈判采购 (。

	信誉保证金
	本次采购收取保证金4000元，供应商在确认技术条款、技术协议及合同主要条款无误后缴纳保证金，领取采购文件；采购结束后无息退还；如果供应商放弃、哄抬价格、提供虚假材料、成交后拒绝签订合同，采购人将没收保证金。

	报名条件要求
	1、供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人企业。

2、供应商需具有危险废物经营许可证，且核准经营类别需包含HW49(900-047-49)。

	报名方式
	咨询电话
	传真
	报名网址

	
	0311-86913293高曼曼18931362770刘丽荣

13081060790张建波
	
	1、供应商登录石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/采购信息/采购内容/我要报名。
2、采购公示同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，供应商登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐公告”可免费查阅。


	监督及投诉
	电话：0311—86912037（纪委）0311—86913757（监察部）  电子邮箱： sggsjw@163.com   sggsjcb@163.com

	报名截止时间
	2026年10月31日下午17:30。


                                                                                                             石钢公司

附件1

技术协议

甲方：河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司（以下简称“甲方”）

乙方：                     以下简称“乙方”）

本协议适用于甲方运维的矿区污水处理厂的进出口所有在线设备运营维护服务。

一、核心遵循标准 

需严格符合《水污染源在线监测系统运行维护技术规范》（T/LNEMA 026-2024）、HJ 353-2019安装规范、HJ 355运行规范、HJ 212数据传输标准等国家及行业现行标准，确保运维全流程合规。

二、运维设备范围

（一）核心监测仪器：

涵盖进出水在线监测系统（主要包括COD、NH3-N、TN、TP、pH、温度、数据采集传输仪、自动采样器、取样泵、流量计等）巡检、维护、数据采集上传、通信、维修、清洁、建档、记录和信息报送等工作，配合政府环保部门对在线仪表监测、监督和检查工作，确保进出水在线监测系统正常运行。提供仪表所需的试剂、标液、备品备件及软件升级等材料，定期更换仪表配件，及时对异常仪表进行维修，规范废液的收集，确保仪器仪表安全、精确、可靠运行。

（二）配套辅助设备：

  包括数据采集仪、水质采样器、超声波流量计、pH、温度等进出口所有全套设备系统。

三、设备运维技术要求

（一）日常巡检与维护

1. 巡检频次：每周不少于1次现场巡检，每周一次设备校准，检查仪器运行状态、采样管路、数据采集传输单元等。

2. 常规维护：定期更换过期试剂、清洁检测管路及探头，清理设备周边污染物；维护水质采样器冷藏功能（0-8℃）及采样精度（±1%），保障无泄漏。

3. 定期校准与标定：按国家技术规范要求对COD、氨氮、总磷、总氮、pH、流量等监测因子进行定期校准、标定和比对测试；

4、故障处理：接到故障通知后，2小时内响应，24小时内修复（不可抗力除外）；

5、试剂更换与耗材管理：及时补充、更换标准溶液、试剂、滤膜等耗材；包括两千元之内的器件更换。

6、数据保障：确保监测数据实时、准确上传至生态环境主管部门监控平台。

7、台账记录：建立完整运维档案，包括巡检记录、校准记录、维修记录、比对报告等。

8、配合监管：协助甲方接受生态环境部门的监督检查、数据有效性审核及考核。

四、运维单位及人员要求

1. 单位资质：具备环保工程相关资质，拥有符合HJ标准的实验室及运维设备，建立信息化管理系统实现运维全流程电子化追溯。

2. 人员要求：运维团队至少配备2名持证人员，熟悉进口及国产设备运维规范，具备复杂水质工况下的故障排查能力。

	甲    方

单位名称（章）：河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司

单位地址：河北省石家庄市井陉矿区矿务局鑫跃路西50米

委托代理人：

签订日期：

电   话：
	乙    方

单位名称（章）：

单位地址：

委托代理人：

签订日期：

电   话：


附件2
主要合同条款
经双方协商，一致同意对河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司所招标污水处理厂第三方在线设备运维项目，签订如下主要合同条款:

一、质量要求、技术标准:1、满足双方签订的相关协议，2、投标方必须对环保部门备案的水质自动监测系统参数，以及环保标准和技术规范中规定的参数不做任何修改（量程、系数、基本参数等，出具报告并且承担相关责任。

二、乙方权利与义务:1、乙方指派专业技术人员，定期对监测系统进行巡检、日常维修、维护和保养，保障监测仪的正常稳定运行，至少每周例行巡检校准次数1次以上，设备有故障或其他问题时，乙方应保证随时到位进行解决，同时负责协助甲方通过每季度环保比对监测。

三、损耗:实物一律不计损耗。

四、包装标准:按标准包装，适合多次搬运。

五、处置标准、方式及提出异议期限:1、按照相关要求投标方运输、处置相关样品。2、要求对所采集的污水处理厂相关样品按国家规定进行相关检测。3、投标方必须出具符合相关规定的检测报告。

六、违约责任:1、投标方应保证所出具报告满足相关要求，否则造成环保处罚由投标方负责，招标方有权单方解除合同并没收合同履约保证金;2、因合规问题给招标方造成损失的，投标方应赔偿招标方损失。3、严禁弄虚作假，一经发现将处以合同金额的3-5倍罚款并承担相关法律责任。

七、解决合同纠纷的方式:由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

八、其它约定事项:1、相关车辆驶入招标方厂区须严格遵守招标方<<车辆安全管理规定>>。2、投标方不得以任何形式向第三方提供或出示招标方所提供的资料。3、投标方不得利用招标方提供的样品为与招标方同类行业或具有竞争关系的企业提供本合同约定的标的物。4、投标方不但要保证对招标方提供的样品进行检测并出具报告，投标方还应对检测报告的各方面风险进行严格把控。以确保满足环保要求。5、本合同只签订含税单价。6、<<安全约定>>为本合同组成部分。

九、结算方式:以承兑汇票方式支付为主。

十、合同有效期:自2027年1月01日起至2028年12月31日止，但投标方应承担的本合同义务(包括但不限于保证以符合相关要求的方式出具检测报告)不受合同有效期限的限制，不因合同有效期的结束而免除。本合同一式肆份，甲方执三份，投标方执一份，自双方委托代理人签字、加盖单位合同章后生效。

招标方:河北石钢实业有限公司井陉矿区分公司(盖章)

委托代理人:

投标方:                                  (盖章)

委托代理人:

